编号：

海 南 师 范 大 学

货物（服务）建设项目科学性可行性论证报告

【包含大批量仪器设备和大型精密仪器购置项目】

申 请 人：__________汪继超_____________

申请单位：_______生命科学学院 _________

项目名称：海南师范大学教学设备提质项目--

生命科学学院教学设备采购

2025年9月18日

（2024年6月设计改版）

材料目录

1、货物（服务）建设项目基本情况表

2、大型精密仪器设备购置论证表

3、海南师范大学国有资产配置计划表

4、货物（服务）建设项目集体询价情况表

5、货物（服务）建设项目科学性论证

1、货物（服务）建设项目基本情况表

2025年9月18日

| 项目名称 | 海南师范大学教学设备提质项目——生命科学学院教学设备采购 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目建设单位 | 生命科学学院 | 项目负责人 | 汪继超 |
| 项目经费来源 | 超长期特别国债 | 项目预算经费 | 865.76万元 |
| 申购理由（购置此仪器的目的、用途，目前教学、科研情况及使用效益分析，项目建成目标和投资产出预期目标等），可附页。 海南师范大学生命科学学院目前开设生物科学、生态学、生物技术、园林四个本科专业，并设有生态学一级学科硕士点和博士点，已建立教育部重点实验室和博士后科研流动站。在推动生物科学国家一流专业综合教学平台建设的背景下，购置一批先进的实验仪器设备，既是满足当前教学与科研需求的必然选择，也是提升学院整体科研能力和教学质量的关键举措。 一、申购目的： 本次申购的仪器设备是生物科学教学平台建设的重要组成部分，均是动物学、植物学、生态学、微生物学、生物化学、分子生物学等不可或缺的关键工具。学院计划通过该平台，进一步提升在生物科学专业的教学和科研能力。所购置的动物生物学综合设备系统、植物生物学综合设备系统、微生物学综合设备系统等高端设备，旨在满足生物学专业学生的实验需求，支持细胞成像、基因检测和蛋白分析等复杂实验的顺利开展。 这些仪器设备将为学院现有的教学和科研活动提供有力的技术支撑，有助于推动学术研究的深入开展，培养具有国际视野和实践能力的高端科研人才。通过先进仪器的引入，学院将在动物学、植物学、生态学、微生物学、分子生物学等关键学科方向取得更大的学术突破。 二、目前教学、科研情况及使用效益分析 学院目前拥有3000平方米的实验场地，但部分实验设备已陈旧，无法满足日益增长的科研和教学需求。当前野外实验中的红外相机、植物监测系统等，实验室中的成像系统、PCR仪器等设备精度不够，效率低下，难以满足学生和研究人员在野外实习、动植物观测、微生物检测及分子生物学实验中的实际需求。现有实验室资源在教学中也面临学生人数增加、设备供不应求的问题。 申购这些新型设备后，不仅能够显著改善实验室的硬件条件，能够容纳更多的科研项目和学生实验，还能为本科生和研究生提供更多动手实践的机会，提升他们的实验技能和科研素养。这不仅为本科生和研究生的课程提供了更高效的实验条件，也为教师和科研人员带来了更多科研创新的可能性，促进更多创新成果的产出。尤其是在生态学、生物学及相关领域，这些设备能够加速科研成果的转化，推动学科的发展。 三、项目建成目标 1、通过这批设备的购置，学院计划打造一个国内领先的生物科学教学科研平台，为生命科学领域的学科建设提供强有力的硬件支持。 2、提升学院教学实验平台的硬件设施，改善教学环境，保证本科生、研究生、博士生在实验课程中的实践操作质量； 3、进一步推动生物科学学科建设，完善相关学科的实验室设施，支持生态学研究的可持续发展； 4、通过该平台的建设，争取成为国家级实验平台评估的重要支持力量，吸引更多高水平科研人才加入，推动学术交流与合作，为培养具备国际视野和科研能力的高端人才提供平台。 四、投资产出预期目标 1、设备的购置将为学生提供先进的实践操作平台，提升学生在相关生物学领域的实验技能和科研能力，培养出更多高质量的生态学、生命科学人才，服务国家战略需求和地方经济发展。 2、设备的高效利用将加速科研项目的实施，缩短科研周期，提高科研成果的转化率。 3、新设备将提升学院的科研产出，促进高水平学术论文的发表和科研成果的转化，尤其是在生态环境保护、生物多样性研究等领域。 |  |  |  |

2、大型精密仪器设备购置论证表

(单价50万元（含）以上设备填写此表，可附页)

| 大型精密仪器拟购名称 |  | 中文 物候相机 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 英文 Phenology Camera |  |  |  |  |  |  |
| 型 号 |  | PheoSight |  | 产地及厂商 |  | 中国Ageipheno |  |  |
| 拟购数量 |  | 1 |  | 单价 |  | 85万 |  |  |
| 选型 理由 |  | 先进性 成像技术： PheoSight 配备了高分辨率的 CMOS 图像传感器，像素可达 4800 万，相比部分参考型号的 2000 万像素，能拍摄出细节更丰富的图像，对于植物细微的形态变化，如叶片纹理、花朵初绽的细节都能清晰捕捉。其镜头具备 120° 超广角，比常见参考型号的 90° 视角更广，可覆盖更大范围的监测区域，减少监测盲区。 支持多光谱成像，除了可见光波段，还能捕捉近红外（760 - 900nm）、红边（680 - 760nm）等光谱信息，能够更精准地分析植物的健康状况、生长状态以及植被覆盖度等指标。许多参考型号仅局限于可见光成像，在植物生理状态监测的全面性上有所欠缺。 数据处理与传输： 内置高性能的图像处理器，具备实时图像增强、去噪、色彩校正等功能，能够快速处理拍摄的图像，使图像质量更高。其数据处理速度可达每秒处理 50 张图像，而部分参考型号每秒仅能处理 10 张。 支持 4G/5G 网络以及 Wi-Fi 数据传输，可实现数据的实时远程传输，用户能随时随地通过手机或电脑查看监测数据。相比之下，一些参考型号仅支持有线网络传输，使用场景受限。 实用性 安装与使用便捷性： 采用一体化设计，整机重量仅 3kg，相比部分重达 8kg 的参考型号，更便于携带和安装。安装过程简单，可通过配套的支架快速固定在监测地点，无需专业工具和复杂的安装流程。操作界面简洁易懂，普通用户经过简单培训即可上手。 具备自动对焦、自动曝光和自动白平衡功能，能够根据不同的光照和环境条件自动调整拍摄参数，确保拍摄出清晰、准确的图像。 应用广泛性： 适用于多种生态系统监测，包括农田、森林、草原、湿地等。无论是研究农作物的生长周期、森林植被的季相变化，还是草原生态系统的物候特征，都能发挥重要作用。而部分参考型号可能仅适用于单一生态系统监测。 可应用于多种研究领域，如生态学、农学、林学、环境科学等，满足不同科研人员和行业用户的需求。 合理性 性价比： 价格仅为同类进口高端物候相机的 50%，在具备先进功能和良好性能的同时，成本更低。对于预算有限的科研机构、高校以及农业企业来说，是更具性价比的选择。 功耗低，采用高效节能的设计，每天耗电量仅 0.5 度，相比部分每天耗电量达 1.5 度的参考型号，长期使用可节省大量电费成本。 功能与需求匹配： 功能设计紧密围绕物候监测的核心需求，从高分辨率成像到多光谱分析，再到便捷的数据传输和广泛的应用场景，每一项功能都旨在准确、高效地获取植物物候信息，避免了功能的冗余，提高了资源利用效率。 |  |  |  |  |  |  |
| 主要 性能 |  | 1.传感器参数：RGB单元：像素8MP； 2.土壤三参数：介电常数：1～78（空气＝1，蒸馏水＝78），精度：±1.5%或0.2；土壤水分：干至饱和（0~100%），精度：±3%；土壤电导率：0.0～20 ds/m，精度：±(5% + 0.01 dS/m) @（ 0–10 dS/m)；±8% @（10–20 dS/m）；土壤温度测量范围：-15～60℃，精度： ±0.3 °C 0~+60 °C）； 3.测量参数：叶长、叶宽、叶面积、叶色、株高、结节数（叶片数）、叶片病斑、植株生长整齐度、紧密度等； 4.软件参数： 4.1操作软件系统：基于Linux的操作系统Debian； 4.2用户通过无线（使用平板电脑或智能手机）或有线连接（使用笔记本电脑）连接到每个终端； 4.3可通过软件自动调整白平衡，曝光模式和快门速度；软件可控制RGB相机模块，用于延时（time-lapse）作物监测。 4.4可通过软件实现实时系统交互 5.配置:终端节点,40AH蓄电池,100W太阳能板,云端数据处理分析软件 1套 |  |  |  |  |  |  |
| 仪器设备的管理与使用 | 仪器管理使用的技术力量及落实情况（姓名、职称，专管或兼管及能否操作该仪器） |  |  |  |  |  |  |
|  | 姓名 | 学历 |  | 职称 |  | 专管或兼管 | 能否操作 |
|  | 张世杰 | 博士 |  | 副教授 |  | 专管 | 能 |
| 使用效率分析（小时/年） | 800小时/年 |  |  |  |  |  |  |
| 仪器设备 的配套设 施 | 安装地点、用房面积、水电安全等相关配套设施的落实情况（新增的须经后勤管理处作出意见）。 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

2、大型精密仪器设备购置论证表

(单价50万元（含）以上设备填写此表，可附页)

| 大型精密仪器拟购名称 |  | 中文 全能型成像系统 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 英文 All-In-One Imaging System |  |  |  |  |  |  |
| 型 号 |  | PA53FS6 SCAN |  | 产地及厂商 |  | 中国、厦门麦克奥迪 |  |  |
| 拟购数量 |  | 1 |  | 单价 |  | 55万元 |  |  |
| 选型 理由 |  | 先进性: 麦克奥迪 PA53FS6 SCAN 的无限远校正光学系统（CCIS），支持明场、荧光成像自由切换，远超仅单一成像的竞品。其高精度电动控制，如电动载物台、物镜转盘及自动聚焦立柱（调节范围≥29.5mm），操作精准便捷，同样领先于调节范围小的竞品。 实用性: 主动光强管理系统适配所有物镜，记忆物镜、滤块位置与光强，支持 10 档亮度记忆，切换物镜时光强舒适，这是竞品简单光强管理无法比拟的。软件功能丰富，除拍照、录像外，还能滤镜处理、分割、记数并导出结果，竞品通常不具备。 合理性: 电动载物台行程 100×100mm，精度 +/- 3μm，可重复精度≤1μm，满足常规扫描又控制成本。标配常用滤色块组，贴合科研需求，避免配置浪费，整体配置经济合理。 |  |  |  |  |  |  |
| 主要 性能 |  | 性能参数： 1 正置显微镜，系统具有完整的无限远校正光学系统(CCIS)显微成像光路，同时具有明场玻片扫描和荧光玻片扫描两种成像功能，可自由切换。 2 高精度电动控制设计：含高精度电动扫描载物台，电动5位物镜转盘，可通过高精度的显微镜立柱移动实现自动景深融合聚焦，显微镜立柱上下调节范围：≥29.5mm。 3 电动编码5孔物镜转换器，软件自动识别镜头倍数，自动切换比例尺参数，支持追溯查看任意倍率下拍摄的扫描图片参数。 4 扫描物镜： HPlan S-APO 4X/0.13,W.D=17.3mm,CG=0.17； HPlan S-APO 10X/0.3,W.D=11.7mm,CG=0.17； HPlan S-APO 20X/0.5,W.D=2.2mm,CG=0.17； HPlan S-APO 40X/0.75,W.D=0.7mm,CG=0.17； HPlan SAPO 100X/1.30 oil,W.D=0.10mm,CG=0.17。 5 人体工程学观察头部，内置双摄像头，目镜UC-WF 10X/23mm，高眼点设计，屈光度+/- 5mm可调。 6 主动光强管理系统，适用于所有物镜，编码记忆物镜和滤块位置的同时记忆光强度。恒定一致的IL亮度按钮，支持不低于10档IL亮度记忆，物镜切换时有舒适的光强亮度。具备ECO节能按键设计，支持客户预设休眠时间，自动进入待机模式，红外线感应设计支持显微镜自动恢复休眠前的工作状态。 7 透射光照明，柯拉照明技术，12V 100W卤素灯,内置ND6，ND25，LBD滤色片，LAMP接口。 8 配Lumancor灯箱，配摆进摆出聚光镜。 9六位电动编码滤色转塔，显微镜自动识别当前滤色块，支持后续根据需求自由更换。标配以下三个滤色块组：DAPI/Hoechst/AlexaFluor 350；EGFP/FITC/Cy2/AlexaFluo 488；TRITC/Cy3/TagRFP/AlexaFluor 546。 10 显微镜具有光闸及吸光装置，可防止外部环境光源对荧光成像观察和拍照造成影响。 11 电动载物台，行程范围100×100 mm (4"×4")，+/- 3μm精度，可重复精度：≤1μm，支持物理限位操作，工作区域有硬质阳极氧化表面处理，抗刮及耐化学腐蚀。扫描3*3校准圆形切片无拼接痕迹 12 显微镜机身调焦机构行程范围：29.5mm，粗调和微调手轮：粗调：17.7mm/转，微调：0.1mm/转，上限位，松紧调节环。5相步进电机，长交叉滚轮系统，精度±0.01mm，重复精度±0.5mm，最大速度：1.4mm/sec。 13 显微镜机身可控制物镜转换器，可控制电动荧光转塔 14 与显微镜同一品牌的科研级相机，内置于观察头部的双照相机系统， 彩色成像相机：500万像素，sCMOS 2/3寸传感器,成像区域（对角线）11.1mm，像素尺寸3.45μm*3.45μm；实时帧率：2448*2048@35.7fps，1224*1024@88.4fps；曝光时间：14μs~2sec；C接环，支持USB 3.1数据传输 黑白成像相机：500万像素，sCMOS 2/3寸传感器,成像区域（对角线）11.1mm，像素尺寸3.45μm*3.45μm；实时帧率：2448*2048@35.7fps，1224*1024@88.4fps；曝光时间：14μs~2sec；C接环，支持USB 3.1数据传输 15 具备图像采集、制作、存储和管理功能，配置全套的数字切片扫描软件和数字切片助理系统，数字切片扫描软件支持扫描后一键查看扫描图像，数字切片助理系统可以独立使用，支持单独查看、管理和处理所有数字化扫描图像。 16 提供多种扫描模式，满足各种不同切片的扫描需要：标准（硬件实时对焦快速扫描）、高精度扫描（每个视野高精度对焦扫描）、景深扩展（采集多层图像并融合成一张图像）及Z-层叠（采集多层图像并存储成一张图像）等。 17 扫描区域：自动精准识别有效组织区域，自动跳过空白区域，节省扫描时间；可手动定义扫描区域。 18 可选择切片加密扫描，保护数字扫描切片的安全性。 19 图像采用JPEG或JEPG2000压缩技术，容量较小，降低存储成本，并可导出数字切片。 镜头座：C接环；支撑装置：Twain、SDK和DirectShow驱动程序； 19 支持的操作系统（推荐）高于Microsoft Windows7/8/10、Mac OSx10.9和Linux； 20 套餐包括：CS环形转接器，可调焦透镜，30毫米和38毫米目镜转接器； 21 软件： 1.软件提供基本的拍照、录像功能，能实时动态的观察图象，所见即所得； 2.软件能对选定目标进行滤镜处理、分割及自动记数，记数结果可导出为EXCEL文件 3.通过DIS模块能实现实时图像的远程共享； 4.能将捕捉的图像高速导入电脑，图像分辨率无需压缩可达1600×1200； 5.校准与测量：校准尺度后对图像进行直线、矩形、圆、圆（3点）、椭圆、多边形、不规则多边形、角度、折线等的测量； 6.图像分割处理：对图像进行分割和分割设置及对分割结果进行自动计算、选取目标、目标腐蚀、目标扩展、填充孔洞、去除噪声、目标内轮廓、目标外轮廓、目标梯度和八种颜色分割等处理； 7.专业的自动拼图模块，支持多种图像输入格式，最大支持20×20张图像的拼接； 8.拼接速度快、准确； 9.具有去模糊多层聚焦功能，支持多种输入格式，合成速度快，合成图像效果好； 22可做伪彩颜色校正，可进行自动校准，软件可导出6种格式（bmp，jpg，png，tif，gif、GPG2000)的图片。（提供软件界面截图） 软件可进行缩放、标注、图像处理（色彩、增强、Gamma、清晰度）同步预览，在同步预览的功能下可同时移动对比6张切片的效果，6张切片图片可以自动平铺，通过鼠标拖动，每张图都找到同一特征位置，随意拖动任意一张切片图片，其它切片图像会跟着同步移动。（提供软件界面截图） 配置清单： 序号 配置描述 数量（套） 1. Motic PA53FS6 SCAN显微镜主体组 1 2. 科研级扫描头部（彩色双相机） 1 3. 3D-Profiler控制组 1 4. 5孔电动物镜转换器组 1 5. 电动荧光转塔荧光转塔中间体组 1 6. Lumencor灯箱 1 7. 100W 卤素灯箱组 1 8. 电动扫描载物台(带光栅)、带控制箱 1 9. 4X、10X、20X、40X、100X扫描物镜组 1 10. 摆进摆出聚光镜 1 11. 荧光滤色片组 AT-DAPI/Hoechst/AlexaFluor 350 1 12. 荧光滤色片组AT-EGFP/FITC/Cy2/AlexaFluor 488 1 13. 荧光滤色片组AT-TRITC/Cy3/TagRFP/AlexaFluor 546 1 14. Motic 数字切片扫描软件 1 15. 说明书_PA53 FS6 Scan 1 16. 安装工具（含校准片） 1 17. 加密狗 1 18. 软件安装U盘 1 19. 图像处理电脑 1 20. 目镜FOV22 2 21. 吸光筒 1 22. 切片夹组 1 |  |  |  |  |  |  |
| 仪器设备的管理与使用 | 仪器管理使用的技术力量及落实情况（姓名、职称，专管或兼管及能否操作该仪器） |  |  |  |  |  |  |
|  | 姓名 | 学历 |  | 职称 |  | 专管或兼管 | 能否操作 |
|  | 丁利 | 博士 |  | 教授 |  | 兼管 | 能 |
| 使用效率分析（小时/年） | 年机时数大于2000小时，满足海南师范大学科研需求的基础上对外共享。 人员培养：该仪器是集科研、教学一体设备，常年开机，随时备用，主要运用于对各类样本成像及定量分析。高质量的明场、荧光自动成像及图像识别和分析功能，在单细胞、亚细胞结构等多个层面样本进行量化分析，包括对标记蛋白、核酸等组分的染色强度和形态学多种参数进行定量分析，根据标记和形态学参数进行细胞亚型分析、筛选等。预期设备到位后对于数字扫片，大玻片扫描和分析有不可替代的作用。能为海南师范大学生物、化学、药领域基础科学和前沿科学的硕士和博士研究生，并为其他工程技术人员的培养提供技术保障。 发表论文：科研年产出预计各类论文10-20篇。 |  |  |  |  |  |  |
| 仪器设备 的配套设 施 | 安装地点、用房面积、水电安全等相关配套设施的落实情况（新增的须经后勤管理处作出意见）。 安装地点： 用房面积：1.2米×0.75米×1米（长宽高） 用水：无用水需求 用电：时点 220V ±20V 50HZ 气体：无用气需要 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

2、大型精密仪器设备购置论证表

(单价50万元（含）以上设备填写此表，可附页)

| 大型精密仪器拟购名称 | 动物伪装光谱研究系统 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Spectral research system of animal camouflage |  |  |
| 型 号 | iSpecField-WNIR-HRs | 产地及厂商 | 莱森光学（深圳）有限公司 |
| 拟购数量 | 1套 | 单价 | 78万 |
| 选型 理由 | 与参考型号比较，该仪器具有的先进性、实用性及合理性。 |  |  |
| 主要 性能 | iSpecField-WNIR 便携式地物光谱仪光谱范围 200-2500nm，独有的光路设计，噪声校准技术、可以实时自动校准暗电流，采用了固定全息光栅一次性分光，测试速度快，最短积分时间最短可达 20 微秒，测试动态范围广，同时采用双路高像素探测器同步测量，光谱数据分辨率高。 |  |  |

| 仪器设备的管理与使用 | 仪器管理使用的技术力量及落实情况（姓名、职称，专管或兼管及能否操作该仪器） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 姓名 | 学历 | 职称 | 专管或兼管 | 能否操作 |
|  | 肖繁荣 | 博士 | 副教授 | 专管 | 能 |
|  | 杨灿朝 | 博士 | 教授 | 兼管 | 能 |
|  | 刘金梅 | 博士 | 讲师 | 兼管 | 能 |
| 使用效率分析（小时/年） | 每年一般3-11月使用，每月使用80小时，共计800小时/年。 |  |  |  |  |
| 仪器设备 的配套设 施 | 安装地点、用房面积、水电安全等相关配套设施的落实情况（新增的须经后勤管理处作出意见）。 安装实验室空间充足、水电安全等相关配套设施齐全。 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |

2、大型精密仪器设备购置论证表

(单价50万元（含）以上设备填写此表，可附页)

| 大型精密仪器拟购名称 |  | 中文 藻类自动分类计数仪 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 英文 |  |  |  |  |  |  |
| 型 号 |  | AlgaeAC-PF1 |  | 产地及厂商 |  | 中国 杭州 万深科技 |  |  |
| 拟购数量 |  | 1 |  | 单价 |  | 64万元 |  |  |
| 选型 理由 |  | 与参考型号比较，该仪器具有的先进性、实用性及合理性。 AlgaeAC-PF1 主要用于藻类的智能鉴定和分类，可实现AI智能辅助成像，在教学和科研上可以培养藻类生态学方面人才。 |  |  |  |  |  |  |
| 主要 性能 |  | 1.成像系统： 1.1相机系统像素≥3200万，图像分辨率≤0.125μm/pixel；1.2显微镜系统物镜组包括40X、20X、10X等；目镜组至少包括10X。1.3高精度电控XYZ显微自动扫描平台在X/Y轴重复定位精度≤2μm。 2.显微自动扫描平台： 2.1具备XYZ三轴移动功能，多景深融合连续自动扫描特性，移动距离可调，在X/Y轴重复定位精度≤2μm； 2.2具有多景深融合连续自动扫描功能，拍摄层数和层间距可调。 3.可自动拼接400个拍照视野以上成30亿像素以上超视野大图。可自动扫描并存储样本图像，可录制样本视频影像。 4.检测过程： 4.1通过三目生物显微镜成像，可通过目镜和显示器实时观察样品状态；4.2样本不可遮挡，支持人眼直接观察和手动实施调整。4.3仪器拍摄时每张视野图片均实时保存在系统中且可在拍照过程中随时查看并检查拍摄情况。 5.软件基本功能： 5.1具备一键自动完成移动视野对焦扫描拍照、分类识别计数、生成统计报表功能；5.2统计报表需包含门、纲、目、科、属分类信息，形式至少包括优势种优势度报表、评价指数报表等，报表格式需可自定义。5.3可获得个体大小分布直方图，可按照面积，直径等进行自定义导出。 6.计数方式：至少包括全片计数法、对角线计数法、行格计数法、随机视野计数法、双对角线计数法等计数方式。 7.分析过程： 7.1可自动分类分析至少覆盖3～1000 μm的浮游植物（藻类）； 7.2量程至少覆盖1×10^4～1×10^11个/升；7.3在浓度为10^7-10^8个/升时，自动分析的重复性误差≤10%。7.4可实现对多批次成像（扫描）样本进行连续分析，单次连续分析样本数≥100组。7.5可按物种形态相似度、大小来排序观察，一次拖动修改多个物种目标。可鼠标交互增加、删减、修改识别物种信息，实时更新样品分析结果以便核对校验。 8.数据库： 8.1含蓝藻门、硅藻门、绿藻门、裸藻门、隐藻门、金藻门、甲藻门、黄藻门常见的150个以上属种淡水藻类的自动分类识别库；可勾选去掉识别库中在当地没有的藻属。8.2具备多情景数据库自定义调用功能，至少包含具备泥沙、藻团等因素干扰修正功能的情景数据库；8.3中文、拉丁文双语显示的浮游生物图库包括：浮游植物（藻类）不少于15个门、1700个属、15800个种；浮游动物共26大类、2002个属、9845个种。浮游动物不少于26大类、2000个属、9800个种；库内浮游生物有效图库量29万张以上。 8.4包含中国淡水藻类、中国海域常见浮游硅藻、中国近海赤潮藻类、中国淡水枝角类、中国淡水桡足类、四大海域浮游桡足类等子图库。用户可自建或通过计数表来生成其本地流域的子图库。8.5一键化以图搜图方式搜索鉴定藻类、浮游动物，按相似度从高到低排列展示相近物种。桡足类浮游动物需按第五胸足（P5）特征进行鉴别。8.6支持数据库在线更新，库内属种可自行扩展，扩展途径包括联系厂家扩展和自行扩展两种；8.7支持自建本地库。 9.系统软件辅助功能： 9.1可在采集的图像上直接标注藻类名称，可直接裁切提取个体图像并自动分类保存；9.2可实时回溯查看历史数据；9.3可调用包括内置地图/卫星地图，标注样本坐标定位信息。可在地图上查看采样点分布并点击采样点直接打开查看样品数据。9.4拥有中英双语版本系统操作界面可供切换选择。 二、产品配置： 1.藻类自动分类计数仪系统软件 1套 2.浮游生物智能鉴定计数分析系统软件 1套 2.自动数字显微影像扫描系统（三目生物显微镜（含机架、三目观察筒、5孔物镜转盘、镜臂、10倍宽视场可调目镜，40X、20X、10X平场半复消色差物镜）、高精度电控XYZ自动扫描平台+控制器+3200万像素相机）1套 3.分析工作站（13代酷睿i7 CPU /32G内存/含支持CUDA的6G及以上GPU卡/ 256G固态硬盘+1T硬盘/ 23”彩显，1个USB3.0口+3个USB2.0口，运行环境Windows 10或11） 1台 |  |  |  |  |  |  |
| 仪器设备的管理与使用 | 仪器管理使用的技术力量及落实情况（姓名、职称，专管或兼管及能否操作该仪器） |  |  |  |  |  |  |
|  | 姓名 | 学历 |  | 职称 |  | 专管或兼管 | 能否操作 |
|  | 魏力 | 博士研究生 |  | 副教授 |  | 专管 | 能 |
| 使用效率分析（小时/年） | 600-800小时/年 |  |  |  |  |  |  |
| 仪器设备 的配套设 施 | 安装地点、用房面积、水电安全等相关配套设施的落实情况（新增的须经后勤管理处作出意见）。 微生物实验室 不需要水 普通照明电源 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

2、大型精密仪器设备购置论证表

(单价50万元（含）以上设备填写此表，可附页)

| 大型精密仪器拟购名称 |  | 中文 病原微生物快速检测仪 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 英文 Rapid Detector for Pathogenic Microorganisms |  |  |  |  |  |  |
| 型 号 |  | qTOWERiris |  | 产地及厂商 |  | 中国、耶拿 |  |  |
| 拟购数量 |  | 1 |  | 单价 |  | 50万 |  |  |
| 选型 理由 |  | 先进性 - 温控技术领先：采用纯银镀金反应模块，配合半导体加热 / 冷却技术，控温准确性≤±0.1℃，均一性≤±0.15℃，最高变温速率≥8℃/s ，远超同类产品。标配高速反应模块，在快速检测和精准实验中具备显著优势。 - 光学系统卓越：以全波长白色固态 LED 光源为主，搭配蓝、红、绿 LED 光源，光源寿命长且免维护校正。高灵敏度的通道式光电倍增管（CPM）检测器，结合光纤传导光路，光程固定无需校正通道，检测灵敏度能达到单拷贝 DNA 模板，检测线性范围≥10 个数量级，激发光谱范围 370 - 750nm，还具备光学补偿功能，有效避免荧光交叉干扰。标配不少于 3 色荧光检测，最高可升级到不少于六通道检测系统，原厂提供不少于 12 种检测通道组合模块，灵活拓展检测能力。 - 软件功能强大：控制分析软件支持至少中文和英文自由切换，满足不同用户使用习惯。标配软件可同时分析不少于 6 个检测通道荧光数据，具备标准曲线定量、融解曲线、ΔCT 或 ΔΔCT 基因表达分析等多种数据分析模式，还标配蛋白熔解曲线模块，开拓了从核酸到蛋白领域的应用。 实用性 - 多样的样品和反应体系适应性：样品容量为 96x0.2ml ，支持 0.2ml 单管、八联管、96 孔板等多种样品形式，推荐最适反应体系 10 - 80ul，可满足不同实验规模和需求。 - 温度梯度和热盖功能实用：带有温度梯度功能，可同时优化不少于 12 个温度点，拥有线性和随机两种温度梯度设计模式，便于快速优化反应条件。热盖最高温度可达 110℃，自动调节接触压力，最大可达 10kg / 板，有效防止样品蒸发和污染。 - 广泛的应用领域：不仅适用于常规的病原微生物核酸检测，其蛋白熔解曲线模块还开拓了蛋白领域的应用，可用于传染病诊断、食品安全检测、科研实验等多个领域。 合理性 - 仪器配置合理：包含仪器主机、使用说明书、控制分析软件、数据线以及 DELL 台式商务电脑（代理商配置），提供完整的检测解决方案，无需用户额外采购其他关键配件。 - 保修服务合理：非人为因素下，仪器整机质保两年，光学元件（光源组、光纤组、检测通道组）10 年质保，降低了用户的使用风险和后期维护成本，保障长期稳定使用。 |  |  |  |  |  |  |
| 主要 性能 |  | 性能参数： 1.样品容量：96x0.2ml，可使用0.2ml单管、八联管、96孔板等 2. 推荐最适反应体系：5-100ul 3. 加热模块：采用纯银镀金反应模块，控温准确性高 4. 加热/冷却技术(温控方式)：半导体 5. 温度控制模式：具有模块控制和仿真的样品管控制两种模式 6. 标配为高速反应模块，最高变温速率：≥8℃/s 7. 反应模块控温准确性：≤±0.1℃ 8. 反应模块控温均一性：≤±0.15℃ 9. 带有温度梯度功能；可同时优化不少于12个温度点，可用于快速优化反应条件 10.具有不少于两种温度梯度设计模式：线性温度梯度和随机温度梯度模式 11. 热盖：最高温度可达110℃，自动调节接触压力，最大可达30kg/板 12. 标配光源：不少于7个高强度固态LED光源 13. 检测器：高灵敏度的光电倍增管（PMT），可提高弱荧光信号的检测灵敏度 14. 光路传导：光纤传导，光程长度固定，无需校正通道 15. 光学系统： 标配不少于4检测通道模块，满足同时进行至少4色荧光检测。 16. 仪器预留有检测通道升级位，满足最高六通道检测的升级 17. 检测灵敏度：能检测到单拷贝DNA模板 18. 检测线性范围：≥10个数量级 19. 激发光谱范围：覆盖从近紫外到近红外范围 20. 具有光学补偿功能，最大限度的避免的荧光交叉干扰问题 21. 多重数据分析：标配软件可同时分析不少于6个检测通道荧光数据 22.数据分析模式： 标准曲线定量、融解曲线、ΔCT 或ΔΔCT 基因表达分析、等位基因分析、基于扩增效率的数据分析模式等数据分析功能 23.多机联用：一台电脑软件可同时控制不少于4台定量设备 24．控制分析软件标配带有中文操作界面，满足国人使用习惯 |  |  |  |  |  |  |
| 仪器设备的管理与使用 | 仪器管理使用的技术力量及落实情况（姓名、职称，专管或兼管及能否操作该仪器） |  |  |  |  |  |  |
|  | 姓名 | 学历 |  | 职称 |  | 专管或兼管 | 能否操作 |
|  | 丁利 | 博士 |  | 教授 |  | 兼管 | 能 |
| 使用效率分析（小时/年） | 年使用时长不小于1000小时/年。 仪器性能对使用效率的影响 - 快速检测能力：qTOWER 3G 病原微生物快速检测仪标配高速反应模块，最高变温速率≥8℃/s，相比传统检测设备，大大缩短了单个检测周期。以常见的核酸扩增检测为例，传统设备可能需要 2 - 3 小时完成一次检测，而该仪器凭借快速的温控技术，可将检测时间缩短至 1 小时以内。假设每天进行 8 次检测，一年按 250 个工作日计算，仅检测时间就可节省 (2 - 1)×8×250 = 2000 小时。 - 多样品处理能力：其样品容量为 96x0.2ml，支持多种样品形式。在批量检测时，一次可处理 96 个样本，减少了多次重复检测的时间成本。若进行小规模样本检测，也能灵活选用 0.2ml 单管或八联管，适应不同实验规模。在传染病爆发需要大规模筛查时，这种多样品处理能力能极大提高检测效率，假设一次处理 96 个样本，每天可完成 3 - 4 批次检测，有效提升了单位时间内的检测量。 实验流程优化与使用效率 - 操作便捷性：仪器配备的控制分析软件操作界面友好，支持中文和英文自由切换，满足不同用户习惯。从样本加载、检测程序设置到结果分析，整个流程操作简单，新用户经过短时间培训即可熟练上手。这减少了操作人员因不熟悉流程而浪费的时间，假设每次操作节省 15 分钟，每天操作 8 次，一年可节省 15×8×250÷60 = 500 小时。 - 数据分析高效性：标配软件可同时分析不少于 6 个检测通道荧光数据，具备多种数据分析模式，如标准曲线定量、融解曲线分析等。快速准确的数据分析能力，使检测结果能及时反馈，避免了因数据处理缓慢导致的检测延误。在科研实验中，能快速为后续研究提供数据支持，在临床诊断中，可加快诊断速度，提高患者救治效率。 维护保养与使用效率 - 稳定的硬件性能：仪器采用的纯银镀金反应模块、长寿命的光源系统等硬件，性能稳定可靠。较少出现硬件故障，减少了因维修导致的停机时间。以光源为例，其长寿命且免后期维护校正的特性，相比需要定期更换和校正的光源，每年可节省因维护而暂停使用的时间约 50 - 100 小时。 - 合理的保修服务：非人为因素下，仪器整机质保两年，光学元件 10 年质保。这保障了仪器在长时间内的稳定运行，降低了因设备故障导致的使用中断风险，确保了每年可有效使用的时长。在质保期内，一旦出现问题，制造商能及时响应维修，减少设备闲置时间，提高使用效率。 |  |  |  |  |  |  |
| 仪器设备 的配套设 施 | 安装地点、用房面积、水电安全等相关配套设施的落实情况（新增的须经后勤管理处作出意见）。 安装地点： 用房面积：1.5米×0.75米×1米（长宽高） 用水：无用水需求 用电：时点 220V ±20V 50HZ 气体：无用气需要 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

4、货物（服务）建设项目集体询价情况表

| 集体询价内容及过程 | 详细描述货物（服务）建设项目的询价过程，包括何时以何种方式询价，是否向不低于三家供应商询价等情况说明，提供厂家的询价单据或网站截图等作为附件材料。 我院通过中国政府采购网以及其他相关网站资源查询相关设备成交价格，并通过电话或网络联系三家供应商，对本项目设备的供应价格进行了咨询对比，各供应商提供的价格见附件。 |
| --- | --- |
| 集体询价结论 | 本项目建设总预算为：865.76万元，详见项目《货物（服务）建设项目国有资产配置计划表》。 项目负责人（签名）： 询价小组成员（签名）： 年 月 日 |
| 项目单位意见 | 经 年 月 日党政联席会或处务会研究，同意按照建设方案建设，并自觉遵守廉政纪律。 院长（处长）签名（盖章）： 书记签名（盖章）： 年 月 日 |

5、货物（服务）建设项目科学性论证

| 论证内容及结论 | 时间 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 地点 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 购置仪器设备的规格、型号、性能、价格及技术指标等是否科学合理；配套经费、运行维修费的落实情况；实验人员的配备情况；效益预测及风险分析等。 组长（签名）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 参加论证会的个人签名 | 所在单位 |  |  | 姓名 |  | 职称 |  | 学历 |
| 项目单位意见 | 签名（盖章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目归口管理部门意见 | 学校规划和学科建设的货物和服务类项目归口发展规划与学科建设中心，学校人文社会科学的货物和服务类项目归口人文社会科学院，学校科技项目和科技平台的货物和服务类项目归口科学技术院，教学货物和服务项目归口教务处，后勤保障货物和服务项目归口后勤管理处，信息化项目归口信息网络与数据中心，各类图书、期刊、电子出版物及服务项目归口图书馆，其余货物和服务类项目归口国有资产管理处。 签名（盖章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 国有资产管理处意见 | 安装详细地点 |  |  |  | 用房面积 |  |  |  |
|  | 国有资产管理处对资产的所需场地等作出明确意见。 签名（盖章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 后勤管理处意见 | 后勤管理处对资产所需用水、用电安全、节能环保和基础装修（经费来源）等作出明确意见（必要时填写）。 签名（盖章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |